QJ44型携带式直流双臂电桥注意事项和维护保养

QJ44型携带式直流双臂电桥修理注意事项：
1、在修理晶体管检流计时，可用以上三种方法来确定故障点。
2、在焊接3DO2场效应管时，烙铁应很好接地，最好断电焊接。
3、在检查元件时，应重点检查场效应管是否损坏，电容器容量误差无关紧要，而对电容器漏电要求较高，检测元件方法请参阅有关资料。
4、焊接元件时，应使用24W烙铁，并防止印刷板线条短路和翘起。
5、晶体管检流计原理图和装配图中所标晶体管型号仅供参考。
 
QJ44型携带式直流双臂电桥​注意事项和维护保养：
1、在测电感电路的直流电阻时，应先按下“B”按钮，再按下“G”按钮，断开时，应先断开“G”按钮，后断开“B”按钮。
2、QJ44型携带式直流双臂电桥测量0.1Ω以下阻值时，“B”按钮应间歇使用。
3、在测量0.1Ω以下阻值时，C1、P1、P2、C2、接线柱到被测量电阻之间的连接导线电阻为0.005Ω~0.01Ω；测量其它阻值时，连接导线电阻可不大于0.05Ω。
4、电桥使用完毕后，“B”与“G”按钮应松开。“B1”开关应扳向“断”位置，避免浪费晶体管检流计放大工作电源。
5、如电桥长期搁置不用，应将电池取出。
6、如电桥长期搁置不用，在接触处可能产生氧化，造成接触不良，使接触良好，再涂上一薄层无酸性凡士林，予以保护。
7、电桥应贮放在环境温度+5℃~+45℃，相对湿度小于30%的条件下，室内空气中不应含有能腐蚀仪器的气体和有害杂质。
8、仪器应保持清洁，并避免直接曝晒和剧烈震动。
9、仪器在使用中，如发现检流计灵敏度显著下降，可能因电池寿命完毕引起，因更换新的电池。
10、在用户遵守技术条件所规定的使用、运输及储藏的条件下，从交货之日起一年内，因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应免费为用户修理产品，如无法修好时，则应免费给用户更换部件。

​

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压闪点通道加热器，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，通道加热器等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!

​
​