讲解TQSB交直流试验变压器使用步骤

TQSB交直流试验变压器产品特性：

◆ 选材优良，质量可靠，年稳定性好；

◆ 电压裕度大，电量声小，局放小；

◆ 采用新式绝缘材料，体积小，重量轻。

◆ 额定电压：AC 50~400kV DC 70~420kV；

◆ 额定电容量：1~400kVA；

◆ 产品类别：交流、交直流、交流串激、交直流串激。

TQSB交直流试验变压器使用步骤：

1、按接线原理图连接好引线，并将变压器和控制箱可靠接地；

2、试验前，检查各部位的接线是否接触良好，并检查控制箱的调压器是否调至"零"位；

3、接通电源，绿色指示灯亮，按下启动按钮，红色指示灯亮，表示变压器已通电，等待升压；

4、顺时针匀速旋转调压器手柄，进行升压，并密切注意仪表指示以及试品的情况；

5、试验完毕后，应迅速将电压降至零位，并按下停止按钮，然后切断电源，解开试验引线。

注：

1、我厂TQSB系列试验变压器单台可做到交流300kV,容量300kVA；

2、如果用户需要，我厂生产的TQSB系列试验变压器，抽出200V的串级抽头，可将二台或三台串级成交流100kV、150kV、200kV、300kV的高电压。也可根据用户的需要，在高压绕组中抽出5～15kV的中压抽头，供高压电机作交流耐压试验；

3、表格中"直流高压输出"一栏，为交直流两用试验变压器的直流高压输出值；
4、我厂还可根据用户的要求，定制各种特殊规格的试验变压器。

| 型号规格 | 容量 kVA | 低压输入 |  | 交流高压输出 |  | 直流高压输出 kV | 测量 变比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电压 V | 电流 A | 电压 kV | 电流 mA |  |  |
| TQSB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
| TQSB-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
| TQSB-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
| TQSB-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
| TQSB-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
| TQSB-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
| TQSB-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
| TQSB-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
| TQSB-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
| TQSB-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
| TQSB-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
| TQSB-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| TQSB-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
| TQSB-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
| TQSB-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
| TQSB-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
| TQSB-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
| TQSB-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 |  | 1000 |
| TQSB-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 |  | 1000 |
| TQSB-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 |  | 1000 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!谢谢!!