ZYHL-100A回路电阻测试仪产品操作步骤

按四线测量法，用专用测试线将被试品连接至仪表面板上，注意电压测量线应接在电流输出线内侧。

回路电阻测试仪

接通AC220V电源（注意：电源进线的第三根线即保护地必须接到大地），按下电源开关，此时电流表、电阻表显示“000”（可在未数允许一位数跳动）。

测试计算电阻方法：

(1) ZYHL-100A的测量：先打开电源开关，按下“测量”开关，调节电流输出旋钮（按顺时针）至电流表头显示100.0时，再读取阻值表头上的数字为被试品的实际阻值。

(2) ZYHL-200A的测量计算：先打开电源开关，按下“测量”开关，调节电流输出旋钮（按顺时针）至电流表头显示200.0时，再读取阻值表头上的数字为被试品的实际阻值。

(3) ZYHL-600A的测量计算：先打开电源开关，按下“测量”开关，调节电流输出旋钮（按顺时针）至电流表头显示600.0时，再读取阻值表头上的数字为被试品的实际阻值。

测量过程中，若电流表显示“1”或电阻表显示“1”时，表示所测回路超量程。

测量过程中，电流表未达到目标电流时，其实也可以折算被试品的实际电阻值 ：阻值表读数 × 型号对应电流  / 电流表头读数。测量的电流越大测量结果越准确，因此推荐使用上面标准测量方式。

测试完毕，将电流输出调节旋钮（按逆时针）调至最小，复位测量开关，再切断电源开关。

如要重复测试，只需复位测量开关，将测试钳重新夹好，再按测量开关即可。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!谢谢!!