讲解变压器直流电阻测试仪使用方法

1.电源

变压器直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种：AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下，建议使用直流电源测试，此状态下测试的数值稳定，抗工频干扰能力强。

(1)变压器直流电阻测试仪 交流电源测试：

接上交流AC220V电源，相应的指示灯亮，闭合总电源开关，相应的指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕，关闭总电源开关(AC220V)，相应的指示灯灭，放电后，再转换测试夹，进行再次测试。

(2)充电：

接上交流AC220V电源，此充电指示灯亮，表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路，不会有过充现象产生)。

(3)直流电源测试：

闭合总电源开关(DC12V)，相应有指示灯亮，闭合总电源开关，相应的指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕，关闭总电源开关(DC12V)，相应的指示灯熄灭，放电后，再转换测试夹，进行再次测试。

2.测试线的联接方法：

将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好。这种联接法，可消除A、B、C、D处的接触电阻，以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意：B、C之间不要反向)。

在使用中，如果仪器随带的测试线长度不够，可使用直径相当的导线将测试线加长。

３．放电：

测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品，关断电源后不应马上拆线操作，应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒，否则电感的反电动势危害人身安全。

４．测量：

变压器直流电阻测试仪 在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后，根据被测值的大小选定欲测的电阻档，按下该档开关，此时该档指示灯亮，四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时，在测试回路以外的其它不需测量的线圈将其短路，以免电磁干扰。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!谢谢!!