ZGY-III型直流电阻快速测试仪产品主要技术指标

变压器绕组直流电阻的测量是大修时、无励磁分接开关变换分接头后，变压器出口短路和１～３年一次的必试项目。通过直阻的测量，可以检查出引线的焊接或连接质量，绕组有无匝间短路或开路以及分接开关的接触是否良好等情况。

在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量，而这类电桥的测量电流为毫安级，测量起来充电时间需要很长，而且精度也很低，为此我公司研制、开发出了一种新型直流电阻测试仪器——ZGY-III型直流电阻快速测试仪。该仪器采用先进的大规模集成电路，使测量的灵敏度提高；数字显示直观清晰；仪器自动化程度高；具有自动数字调零；对各种误操作具有自动保护功能；测试速度快等特点。非常适合电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等感性试品的直流电阻测量；也可作为开关接触电阻及一般电阻的测量工具。

产品特性:

1.内附可充电电池组，现场测试不需交流电源，使用方便。

2、输出充电电流zui大可达2A，测试速度快。

3、电阻测量范围为1μΩ-2KΩ，量程广。

4、采用国外进口元器件，软件设计多重抗干扰程序，测量结果准确度高，重复性好。

5、液晶显示方式，适应各种不同的工作环境。

产品参数:

1、使用条件：

环境温度：0℃～40℃

相对湿度：≤85％RH

2、测量范围：

1mΩ～20mΩ;

20～200mΩ;

0.2～2Ω;

2～20Ω;

20～200Ω;

200Ω～2kΩ

3、测量精度：0.2级

4、分辨率：1μΩ

5、恒流源：

2A（1uΩ～2Ω）;

0.2A(2Ω～200Ω);

0.02A（20Ω～2000Ω）

6、工作电压

直流 11V～14V 交流 220V。

7、 功耗：≤15W

8、 外形尺寸：335×275×175mm

9、 重量：2.8kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!谢谢!!