ZYHX-III智能无线高低压核相仪技术参数

ZYHX-III全智能无线高低压核相仪又名全智能无线高压语音核相仪、无线高压核相器，简称核相仪或核相器，由无线接收器、探测器、伸缩绝缘杆等组成。接收器采用3.5寸真彩液晶屏，同屏显示核相结果、相位、频率、向量图指示，有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示，清晰直观。空旷地面核相距离可达160m远，能对10V～550kV的电压线路全智能核相，其中35kV及以下的裸导线可以直接接触核相，35kV以上的裸导线采用非接触式核相，非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线，当感应到电场信号时就可以完成核相，这样无需直接接触高压导线，更加安全！本核相仪同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能，可以用于验电、相序测试，变压器组别判断等。

- 技术规格

| 功 能 | 高低压无线语音核相、频率、相位、相序、验电测试 |
| --- | --- |
| 电 源 | DC 3.7V可充锂电池，USB充电接口，连续工作约10小时 |
| 传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 |
| 核相距离 | 最大约160m |
| 显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
| 量 程 | 核相电压等级：AC 10V～550kV |
|  | 相位：0.0°～360.0° |
|  | 频率：45Hz～75Hz |
| 分 辨 率 | 0.1°；0.1Hz |
| 精 度(23℃±5℃，80%RH以下) | 相位：≤±10° |
|  | 频率：≤±2Hz |
| 相别定性 | 同相:－30°～30°；异相: 90°～150°和210°～270° |
| 语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
| 绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约3.2m；收缩后长约0.6m(可选购5米杆) |
| 数据存储 | 9999组 |
| 核相方式 | 接触核相：35kV以下裸导线，或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
|  | 非触核相：35kV以上裸导线，或110kV以上线路采用非接触核相，逐渐靠近该导线。(带绝缘杆操作) |
| 验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
| 换 档 | 自动换档 |
| 采样速率 | 2次/秒 |
| 仪表尺寸 | 探测器：长宽厚145mm×60mm×48mm |
|  | 接收器：长宽厚250mm×100mm×40mm |
| 背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
| 感应强度控制 | 根据感应的电场强不同，探测器能自动控制放大倍数，便于排线密集场所核相 |
| 数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据，再按HOLD键取消保持 |
| 退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面，返回上级目录 |
| 数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后，按箭头键翻阅所存数据 |
| 无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号 |
| 自动关机 | 开机约15分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗 |
| 电池电压 | 当电池电压低于3.2V时： 探测器：电源指示灯慢闪，提醒充电； 接收端：电池电压低符号显示，提醒充电 |
| 额定电流 | 探测器：35mA max；接收器：300mA max |
| 仪表质量 | 探测器：205g(含电池) |
|  | 接收器：395g(含电池) |
|  | 绝缘杆：1.2 kg(3米杆)、1.45kg(5米杆) |
|  | 总质量：7kg(含仪表箱，配置5米杆及箱约9.8 kg) 铝合金包装尺寸：长80CM宽19CM高29CM |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃；70%Rh以下 |
| 干 扰 | 无特强电磁场；无433MHz 、315MHz同频干扰 |
| 绝缘强度 | 绝缘杆：AC 110kV/rms(绝缘杆全部拉伸后，两端之间) |
|  | 探测器：2000V/rms(外壳两端之间) |
|  | 接收器：2000V/rms(外壳两端之间) |
| 结 构 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
| 适合安规 | GB13398－92、GB311.1－311.6－8、3DL408－91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV～35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
|  | 符合IEC61481－A2:2004；IEC 61243－1 ed.2:2003标准 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！