ZHZ8B耐压测试仪应用特征及技术参数

耐压测试仪是测量耐电压强度的仪器，它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标，并可以作为交（直）流高电压源用来测试元器件和整机性能。ZHZ8耐压测试产品系列是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计，耐压从3kV~10kV，漏电流从0~200mA，特殊要求另定。适合各种家用电器、电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关电源插头座、电机、电子仪器、仪表、整机等，以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可少的耐压试验设备。
ZHZ8耐压测试仪系列产品是在吸收、消化国际先进耐压测试仪的基础上，结合我国众多用户的实际使用情况加以提高、完善。ZHH8等耐压测试仪是全数显型耐压测试仪系列产品，测试电压、漏电流、测试时间均为数字显示。漏电流从0.1~20mA,可根据不同安全标准和用户不同需求连续任意设定，在测量时间上具有倒计时数字显示，使测试时间精度提高到±1%以上，而且测试范围提高到99s，功能更加丰富实用。

产品别称：耐电压测试仪,耐压测试仪,交流耐压测试仪,便携式耐压测试仪,耐电压测试仪,交流耐电压测试仪,便携式耐电压测试仪

工作原理：耐压测试仪是由高压升压回路、漏电流检测回路、指示仪表组成，高压升压回路能调整输出需要的实验电压，漏电流检测回路能设定击穿（保护）电流，指示仪表直接读出实验电压值和漏电流值（或设定击穿电流值）。样品在要求的试验电压作用下达到规定的时间时，仪器自动或被动切断实验电压；一旦出现击穿，漏电流超过设定的击穿（保护）电流，能够自动切断输出电压，并同时报警，以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。

技术参数

| 技术规格 | ZHZ8 | ZHZ8A | ZHZ8B |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压测试范围kV | AC 0~5 ±3% ±3个字 | AC/DC 0~10 ±3% ±3个字 | AC/DC0~5 ±3% ±3个字 |
| 漏电流测试范围 mA | AC：0.1~2/2~20 ±3% ±3个字 | AC：0.3~2/2~20 DC：0.3~2/1~10 ±3% ±5个字 | AC：0.3~2/2~20 DC：0.3~2/1~10 ±3% ±5个字 |
| 报警值预置范围 （连续设定） AC（kV） | 0.3~2/2~20 ±5% ±3个字 | AC：0.3~2/1~20 DC：0.3~2/1~10 ±5% ±5个字 | AC：0.3~2/1~20 DC：0.3~2/1~10 ±5% ±5个字 |
| 时间测试范围 | 1~99s (连续设定和手动)±1% |  |  |
| 变压器容量 | 500VA | 750VA | 500VA |
| 输出波形 | 50Hz 正弦波 |  |  |
| 工作条件 | 环境温度：0~40℃；相对湿度：≤75%；大气压力：101.25kPa |  |  |
| 体积（mm3） | 315′165′320 | 375′190′320 | 315′165′320 |
| 重 量 | 15kg | 20kg | 15kg |
| 供电电源 | 220V±10% 50Hz±2Hz |  |  |
| 附 件 | 资料袋一只；测试探头一副；说明书一份；电源线一根 |  |  |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！