1．简介

PC27-7H 防静电工程电阻测量套件是上海征原电气科技有限公司为防静电工程创新研制的数字式测量仪表套件，是 PC27 系列中的最新产品，具有以下特点：

（1） 仪表输出电压为 100V，500V 二挡，符合 IEC 关于防静电工程电阻的各项技术要求。

（2） 测量电路采用四档量程自动切换技术，测量精度高，分辨力强。

（3） 套件包括了防静电电阻测量的所有必备器材，并配置专用铝合金机箱，使用、携带特别方便。

2．基本参数

- 显示  3 1/2 位数字显示

- 额定电压 100V，500V

- 交流电压测量 0—700V ,分辨力 1 V

- 电阻测量范围 0—19990MΩ, 分辨力 10KΩ

- 量程切换 四档量程自动切换

- 采样时间 0.4 秒

- 测量电极 符合 IEC 标准的防静电工程电阻测量专用电极

- 电源  AA  1800mAh 高性能镍氢电池 8 节

- 充电器 PC27 专用充电器

2.10 外形尺寸及重量	仪表本体:  168×84×38mm	400g

套件总体:  360×200×90mm	8 kg

3.主要技术性能

3.1 使用条件

- 环境温度 0--40℃

| 3.1.3 电源电压 8.5—12.5V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 基本误差 | 见表 1 |  |  |
|  |  | 表 1 |  |
|  |  | 绝缘电阻测量 | 交流电压测量 |
|  |  | 测量范围 ( MΩ) | 0— 700V |
|  |  |  | 40—400Hz |
| RX≤100 |  | 100<RX≤2000 |  |
| ±(1%读数+2 字) |  | ±(2%读数+2 字) | ±(3%读数+3 字) |
| RX＞2000 |  | RX＞20000 |  |
| ±(5%读数+2 字) |  | ±(10%读数+2 字) |  |

- 额定电压 仪表的输出电压误差不大于额定值的±5%

- 绝缘电阻 仪表测量电路与外壳之间的绝缘电阻大于 30 MΩ

3.5	绝缘强度 仪表测量电路与外壳之间的绝缘强度为 50Hz 3000V (1 分钟)

- 过负载 在仪表的电阻测量端 （E、L）之间加上 50Hz 500V 电压 10 秒钟，仪表不应损坏。

3.7	欠压告警 当电源电压低于 8.5±0.3 V 时, 显示欠压告警信号

4	使用方法

4.1 防静电工程电阻测量

- 打开电池盒后盖装入电池 8 节，注意电池的极性，不得反向。

- 将功能选择开关拨至所需的电压档位

4.1.2 将仪表的两根测试线分别置于 EARTH 与 LINE 两端，两个测试夹分别与

两个标准电极连接，将标准电极置于被测物体的表面上，打开电源开关读数即现。

4.2 交流电压测量方法

- 将测试棒插入 ACV 及 COM 两端

- 将功能选择开关拨至 ACV  700 V 档位

- 打开电源开关, 将测试棒接入被测电压点, 读数即现。

5	注意事项

5.1 电阻测量时, 测试棒必须插在 EARTH 与 LINE 两端，交流电压测量时测试棒必须插在 ACV 及 COM 两端，不能搞错。

- 电阻测量时读数为 MΩ，1 MΩ=106Ω，当示值前出现“×10”符号时，被测电阻 = 示值×10 MΩ，当示值前出现“×100”符号时，被测电阻= 示值×100 MΩ。

- 电阻测量时，操作人员禁止触摸电极金属面，以免受到电击。

- 当显示屏上出现欠压告警信号时，表示电池电压过低，应及时充电，充电时不须取出电池，只要将充电器的插头插入仪表的充电插口即可，充电时间为16 小时。

| 6 | 每套仪表包括以下部分 |  |
| --- | --- | --- |
| a. | PC27-7H 仪表 | 1 台 |
| b. | 标准电极 | 1 对 |
| c. | 测量导线 | 1 付 |
| e. | PC27 专用充电器 | 1 个 |
| f. | 1800mAh 充电电池 | 8 节 |
| g. | 铝合金机箱 | 1 个 |
| h | 使用说明书 | 1 份 |
| i | 产品合格证书 | 1 份 |

打印顺序 4,1   2,3