- XF30型多功能校准仪应用技术特点

- u用途、特点

XF30型多功能校准仪是智能化交、直流标准电压、电流校准仪。（其中交流输出为真有效值显示）具有数字显示、误差直读、量程宽、分档细、精度高、稳定性好、使用方便、容易携带等特点。适用于检定、校验、修理四位半数字三用表、各种0.5级以下指针式交、直流电压、电流表；亦可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.1级电流、电压表。

- u主要功能

- l五½位LED数字显示输出量，可按实际值或百分比两种方式显示。

- l采用键盘控制输出量的增减。键盘分10%、1%、0.1%、0.01%。调节的准确度为满量程的0.01%；（校准仪具有定电压、定电流输出效果）。

- l外控制调节可以离机控制输出量的增减。

- l交、直流电压输出范围为0-1000V，分11档量程。

- l交、直流电流输出范围为0-10A，分15档量程。

- l供选择的交流频率为三种：50Hz、60Hz、400Hz（用晶振保证频率稳定性）。

- l输出超载能自动保护，手动复位。

- l交流50Hz输出还可选择市电同步，以减小被检表的拍频影响。

- u技术性能

- l稳定性：<满量程的0.02% /1min

- l交流失真度：<0.5%

- l直流纹波系数：<0.1%

- l输出频率及准确度：50Hz、60Hz、400Hz  <0.1%；（或市电同步）

- l输出电压、电流的范围及基本误差（20℃±2℃，输出值大于5%量程）

| 输出项目 | 输 出 范 围 | 负载极限 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交直流 电 压 | 0-200mV | 20mA | ±0.07%读数±0.03%满度 ACI≤2mA量程 DCI≤1mA量程 精度不考核 |
|  | 0-1V-2V-5V-10V-20V-50V | 50mA |  |
|  | 0-100V-200V | 40mA |  |
|  | 0-500V-1000V | DC10mA AC20mA |  |
| 交直流 电 流 | 0-50µA-200µA-1mA-2mA-5mA -10mA-20mA-50mA-100mA -0.2A-0.5A-1A-2A | 3V |  |
| 交流电流 | 0-5A-10A | 3V |  |
| 直流电流 | 0-5A-10A | 2V |  |
| 注：工作环境温度超过20℃±2℃，每变化10℃，附加误差小于该量程基本误差。 |  |  |  |

- l电源功耗：交流电源电压220V±10%，频率50Hz±1Hz；功耗 <180VA

- l工作环境：温度5℃-35℃，相对湿度不大于80%

- l工作时间：连续

- l外形尺寸： 420×400×159mm

- l重量：<14kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！