QJ84系列数字直流电桥产品主要技术特点

- 概述
QJ84－1、2、3、4（QJ84－1A、2A、3A、4A)系列数字直流电桥是凯尔文电桥的更新换代产品，适合于实验室、工矿企业在作业现场对直流电阻作精密测量。该系列产品由于采用了多重保护措施，能够测量感性试品（电机、变压器等）的直流电阻。本系列的A型产品还内附有标准电阻，不论任何场合均可方便地对产品进行自检，以确认产品测量结果的可靠性。

二、主要技术指标
1.基本技术指标

| 型号 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基准误差极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QJ84－4 | 20Ω | 0～19.999Ω | 1mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 200Ω | 0～199.99Ω | 10 mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 2KΩ | 0～1.9999ΚΩ | 100 mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 20KΩ | 0～19.999ΚΩ | 1Ω | ±(0.05%读数+0.02%满度) |

2. 环境条件： 温度 5～35 ℃    相对湿度 25％～75％
3. 供电电源： 市电220V
4. 外形尺寸：242（长）×95（高）×285（深）mm
5. 重量：2.5Kg

三、工作原理
由高稳定电流源产生的电流流过被测电阻RX  并产生一电压：UX ＝ I RX  该电压经信号调理后变成一个统一范围的电压信号送到A / D转换器、并由LED直接显示出RX的阻值。

| 型号 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基准误差极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QJ84－1 | 20mΩ | 0～19.999 mΩ | 1μΩ | ±(0.2%读数+0.1%满度) |
|  | 200mΩ | 0～199.99 mΩ | 10μΩ | ±(0.1%读数+0.05%满度) |
|  | 2Ω | 0～1.9999Ω | 100μΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 20Ω | 0～19.999Ω | 1 mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
| QJ84－2 | 200mΩ | 0～199.99mΩ | 10μΩ | ±(0.1%读数+0.05%满度) |
|  | 2Ω | 0～1.9999Ω | 100μΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 20Ω | 0～19.999Ω | 1mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 200Ω | 0～199.99 Ω | 10mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
| QJ84－3 | 2Ω | 0～1.9999Ω | 100μΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 20Ω | 0～19.999Ω | 1 mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 200Ω | 0～199.99Ω | 10 mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |
|  | 2KΩ | 0～1.9999ΚΩ | 100 mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |

D ＝ K U ＝ K I RX
式中K为常数，由于I十分稳定，因此能准确的测量出RX的阻值。

四、面板设置
1. 前面板设置

2. 后面板设置

⑴ 测量输入插孔       ⑵ 显示器        ⑶ 准备开关                         
   ⑷ 测量按键           ⑸ 量程选择开关 
   ⑹ 电源开关     ⑺ 电源插座       ⑻ 保险丝座
   ⑼ 调零电位器（200mΩ以下量程有）
   ⑽ 校验用标准电阻（A型有）
   ⑾ 校验用标准电阻选择开关（A型有）

五、使用方法
附录
内附校验用标准电阻的误差及校验时的正常显示范围见下表

| 型号 | 量程 | 标准电阻 标称值 | 误差 | 正常显示范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QJ84－1 | 20 mΩ | 10mΩ | 1% | 9.900－10.100 mΩ |
|  | 200 mΩ | 10mΩ | 1% | 99.0－101.0 mΩ |
|  | 2Ω | 1Ω | 0.2% | 0.9980－1.0020Ω |
|  | 20Ω | 1Ω | 0.2% | 0.998－1.002Ω |
| QJ84－2 | 200mΩ | 100mΩ | 0.5% | 99.50－100.50mΩ |
|  | 2Ω | 100mΩ | 0.5% | 0.0995－0.1005Ω |
|  | 20Ω | 10Ω | 0.1% | 9.990－10.010Ω |
|  | 200Ω | 10Ω | 0.1% | 9.99 －10.01Ω |
| QJ84－3 | 2Ω | 1Ω | 0.2% | 0.9980－1.0020Ω |
|  | 20Ω | 1Ω | 0.2% | 0.998－1.002Ω |
|  | 200Ω | 100Ω | 0.1% | 99.90－100.10Ω |
|  | 2KΩ | 100Ω | 0.1% | 0.0999－10.010Ω |
| QJ84－4 | 20Ω | 10Ω | 0.1% | 9.990－10.010Ω |
|  | 200Ω | 10Ω | 0.1% | 9.99－10.01Ω |
|  | 2ΚΩ | 1ΚΩ | 0.1% | 0.9990－1.0010ΚΩ |
|  | 20ΚΩ | 1ΚΩ | 0.1% | 0.0999－0.1001ΚΩ |

接好线等待十几秒钟后，用手按住测量键，调整后面板上的调零电位器，使显示为零后，再进行测量即可。

六、注意事项
1.测量结束得到数据后，应及时释放“准备”开关，以减小仪器温升和功耗。
2.测感性试品时，要注意在按下“准备”开关后，等待十几秒钟再按测量键，在测量指示灯没有熄灭之前，不得释放“准备”开关，释放“准备”开关后，等待十几秒钟才能拆下测量线，以避免对操作人员的电击伤害。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐电压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！