ZX21直流电阻器产品规格技术特点

- 用途
　　本多值电阻器供直流电路中调节阻值之用，具有较低的残余电阻，为一般试验室常用仪器，适合学校、工矿、科研和计量单位作电测量和其它实验之用。
　　本型电阻器适合在温度为5～35℃、相对湿度≤80％的环境下使用（保证准确度温度为20±1.5℃）。

二、主要技术指标

| 阻值范围 | 9（0.1＋1+10+100+1000+10000）Ω |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残余电阻 | 0…0.9Ω接线柱 |  | 0…9.9Ω接线柱 |  | 0…99999.9Ω接线柱 |  |
|  | ≤（8±1）mΩ |  | ≤（12±2）mΩ |  | ≤（25±5）mΩ |  |
| 参考功率 | 0.2W |  |  |  |  |  |
| 使用功率 | 0.3W |  |  |  |  |  |
| 准 确 度 | ×0.1 | ×1 | ×10 | ×100 | ×1000 | ×10000 |
|  | 5％ | 0.5％ | 0.2％ | 0.1％ |  |  |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ |  |  |  |  |  |
| 耐 压 | 外壳与线路间可承受50HZ正弦波交流电压2000V历时一分钟不击穿。 |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 | 180×130×115mm |  |  |  |  |  |
| 重 量 | ＜2Kg |  |  |  |  |  |

三、结构
　　本型电阻器采用特殊变换开关，每组电阻按1-1-1-1-5
排列，通过开关变换组合出0～9十个档位。内部电阻采用高稳定锰铜合金线于瓷管上作无感式绕制，并经过严格的人工老化处理、长期考核、筛选，因此具有很稳定的电阻值。
四、使用注意事项
　　1、使用电阻器时，先将各旋钮来回旋转数次，以使接触稳定可靠。
　　2、电阻器在使用中，功率绝不能超过各档所规定的参考值，否则会导致电阻阻值变化甚至烧坏。
　　3、电阻器所给出的阻值中，不包含电阻器的残余电阻，使用和检定时，应根据接线位置扣除相应的残余电阻（参见表一）。
　　4、本电阻器应存放在空气温度为5～45℃，相对湿度
≤80％，不含有腐蚀仪器的气体和有害杂质的室内，且仪器不受日光的直接照射。

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！