SZJSY-05变频抗干扰介损测试仪技术特点

SZJSY-05变频抗干扰介损测量仪是专门为高压测试专业试验各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗因数和电容量而设计的一种新型设备；它淘汰OSI高压电桥，在强电场干扰情况下，利用单片机、微电子技术，采用电子移相法和电源倒相法双重抗干扰方法，抑强电场干扰，满足强电场下使用要求，提高仪器测量的可靠性和准确性。

技术指标

输入电源：220V，50HZ

输出电源：2.5KV-10KV可调，功率1.5KVA

测量范围：电容：≤60000PF  介质：±2%+0.0003

体积：440*300*300MM

重量：22KG

性能特点

1、全自动测试，中文菜单

2、抗干扰抑制，电子移相，电源倒相双重抗干扰措施

3、各种试验电压均采用固态继电器切换，计算机控制，无机械触点

4、支持自激法测试电容式电压互感器，无需外接调压器，标准电容器，监测回路交流电流

5、支持外施高压法测试，可作精密介损电桥，既可使用机内标准电容器，也可以外接

6、配上专用油杯可测量高压绝缘油的介损

7、国内同类产品重量最轻，体积最小，便于携带，适合现场使用。

工作原理

启动测量后高压设定值送到变频电源，变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值，测量电路将实测高压送到变频电源，微调低压，实现准确高压输出。根据正/反接线设置，测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程，测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰，分离出信号基波，对标准电流和试品电流进行矢量运算，幅值计算电容量，角差计算tgδ。反复进行多次测量，经过排序选择一个中间结果。测量结束，测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0。

主要技术参数

1、高压输出： 0.5 ～10kV，200mA

每一档增加500V，共有二十档，容   量：2000VA

2、准 确 度： tgδ: ±(读数*1%+0.06%)

Cx: ±(读数*0.5%+5PF)

3、分 辨 率： tgδ：0.001％   Cx：0.001pF

4、测量范围： 0.001% ＜  tgδ  ＜ 100%

内施高压：3pF～60000pF/10kV  60pF～1µF/0.5kV

外施高压：3pF～1.5µF/10kV  60pF～30µF/0.5kV

外施高压：正接线时最大试验电流5A/30~300Hz

反接线时最大试验电流10KV/5A/30~300Hz

5、具有CVT变比测量功能，可测量CVT变比、极性和相位误差。

CVT自激法低压输出：输出电压3~50V,输出电流3~30A

CVT变比测量：变比测量精度：±读数×1%    变比测量范围：10～99999

相位测量精度：±0.1°相位测量范围：0～359.9°

6、电    源： AC 220V士10％   50士1Hz

7、测量方式：a.单频：45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz

b.异频：45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz 自动双变频

8、谐波适应：  ≤3％

9、使用条件：  -15℃－50℃    相对湿度＜80%

10、外型尺寸： 460（L）×345（W）×345（H）

11、重   量： 35 kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！